Yarı Elektrikli Ameliyat Masası Teknik Şartnamesi

- Masa çeşitli aksesuarların kullanılması suretiyle genel cerrahi, nefroloji, üroloji, kadın doğum, ortopedi ve nöroşirurji gibi genel operasyonlara imkan sağlayacak yapıda olmalıdır.

- Ameliyat masası kolay taşınabilir, kolay hareket ettirilebilir ve istenilen yerde güvenli bir şekilde sabitlenebilir olmalıdır. Döner tekerlekleri sayesinde gerek olduğunda her yere taşınabilir olmalıdır.

- Masanın yere sabitlenmesi merkezi kilitleme sistemi ile olmalıdır

- Ameliyat masası hasta güvenliğini sağlamak amacı ile statik elektriğe karşı korumalı olmalıdır. Oluşabilecek elektriksel kaçaklara karşı gerekli yalıtım ve topraklama koruması olmalıdır.

- Masanın tüm dış ve iç mekanik aksam ve parçaları, alt şase, kolon ve platform şasesi paslanmaz ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Ameliyat masasının pozisyonlandırılması elektro-mekanik sistemle gerçekleştirilmelidir.

- Masanın elektronik hareketleri kablolu el kumandası ile yapılabilmelidir.

- Masa üst tablasının genişliği  520 mm +-2 cm , boyu ise 1900 +- 5  cm olmalıdır. Gerektiğinde baş bölümü dışa doğru çekilerek tabla boyu uzatılabilmelidir.

- Masa tablası baş, sırt, böbrek elevatörü, oturma, ayak bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümlerin her biri birbirinden bağımsız hareket edebilmelidir. Masanın yukarı-aşağı hareketi kumanda ile motordan kullanılabilmedir. Diğer tüm pozisyonlar hidrolik sayesinde mekanik şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Masa tabla minderinin kalınlığı en az 5 cm olmalıdır.

- Masanın tüm kısımları radyolojik tetkikler yapılmasına uygun olmalıdır.

- Uzaktan el ile kumanda ünitesi su, kan gibi sıvılardan etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş olmalı, çarpma ve düşmelere karşı dayanıklı plastik malzemeden yapılmış olmalı ve kenarları sağlam malzeme ile desteklenmiş olmalıdır.

- Masanın tablası kendi ekseni etrafında tekerlekler sayesinde 360º dönebilmelidir. Trendelenburg pozisyonundaki eğimi 30º +-2, ters trendelenburg pozisyonundaki eğimi 25º +2 olmalıdır. Lateral ve ters lateral pozisyonlarındaki eğimi 25º +- 2 olmalıdır.

- Masa tablası 1000 mm +-2 ye kadar yükselmeli ve 750 mm +-2 ye kadar alçaltılabilir olmalıdır. (mindersiz)

- Masanın baş bölümü röntgen sistemini daha verimli kullanabilmek, gerekse değişik operasyonlara imkan sağlamak üzere yerinden çıkartılabilir olmalıdır.

- Masanın sırt bölümü yataydan 60º yukarı ve 40º(±15º) aşağı hareket edebilmelidir.

- Aksesuarların masaya bağlantısı, masa tablasının yan tarafında bulunan paslanmaz çelik kenar rayları vasıtasıyla kolay ve çabuk yapılabilmelidir. Kenar rayları tüm masa uzunluğu boyunca sabit olmalıdır.

- Masanın hasta taşıma kapasitesi en az 250 kg olmalıdır. Bu ağırlığa kadar titreme, sallama ve dengesizlik dahi olmadan tüm pozisyonlar verilebilmelidir.

- Masa 230 V, 50 Hz tek fazlı şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.

- Masa montaj tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

- 10 yıl süre ile ücretli yedek parça ve bakım garantisi olmalıdır.

- Masa kullanılacağı yere ücretsiz monte edilmeli ve tüm fonksiyonları ile tamamen çalışır durumda teslim edilmelidir.

- Masanın kullanma, bakım, onarım ve teknik servis eğitimleri, idarenin belirleyeceği personele ücretsiz sağlanmalıdır.

- Masa ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:

  - Anestezi çerçevesi:   	  	1 adet

  - Omuz destek aparatı :           	1 çift

  - Kol destekleri ve tespit kemeri:  	1 çift

  - Vücut (yan) destek aparatı:     	1 çift

  - Jinekolojik (litotomi) destekleri  	 1 çift

  - Vücut kemeri:   	  	  	1 adet

  - Poliüretan minderler:    	  	1 set

  - Bağlantı adaptörleri (kelepçe):          9 adet

- Masa, uluslararası elekto-mekanik cihaz emniyet standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

- İhaleye iştirak edecek firmaların  ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

- Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485, ISO 9001   belgeleri bulunmalıdır.