NOVA 6 MOBİL LED AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Seyyar Ameliyat Lambası ameliyathane kullanımına uygun tasarlanmış olmalıdır.

- LED teknolojisine sahip olmalıdır.

- Lamba gövdesi darbelere dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Ameliyat Lambası yonca şeklinde olmalıdır. Kafa Çapı 19 x 18 ±%1 cm olmalıdır.

- Ameliyat Lambası kafa gövdesi 60 cm ±%2 olmalıdır.

- Merkezi aydınlatma şiddeti minimum 160.000 Lüks olmalıdır.

- Aydınlatma şiddeti elektronik dokunmatik panel den kontrol edilebilir ve ayarlanabilir olmalıdır.

- Lamba Beyaz ve Gün Işığı olmak üzere çift renk LED teknolojisine sahip olmalıdır.

- Her Yonca bölümü Işık alanı çapı 12–30 cm olmalıdır.

- Odaklama işlemi steril elcek üzerinden yapılabilir olmalı, Steril elcek çıkarılabilir olmalıdır.

- Renk sıcaklığı 4000–5000 Kelvin arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Renk geri verme indeksi minimum 93 RA olmalıdır.

- Cerrahi dokular doğal renklerinde görülebilmelidir.

- LED ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.

- Toplam LED sayısı 126 adet olmalıdır.

- LED'ler uzun süre kullanımda ışık kaybı oluşturmamalıdır.

- Cerrahi sahada ısı artışına neden olmamalıdır.

- Homojen ışık dağılımı sağlamalıdır.

- Gölgesiz aydınlatma teknolojisine sahip olmalıdır.

- Farklı cerrahi pozisyonlarda ışık performansı değişmemelidir.

- Başlık aerodinamik yapıda olmalıdır.

- Kolay temizlenebilir yüzeye sahip olmalıdır.

- Başlık darbelere dayanıklı olmalıdır.

- Kol sistemi dengeli hareket etmelidir.

- Kol sistemi tek elle kolay yönlendirilebilir olmalıdır.

- Lamba başlığı farklı açılarda sabit kalabilmelidir.

- Lamba başlığı kendi ekseni etrafında dönebilmelidir.

- Yatay ve dikey hareket kabiliyeti bulunmalıdır.

- Cihaz mobil tipte olmalıdır.

- Toplam cihaz yüksekliği yaklaşık 198 cm olmalıdır.

- Taban devrilmeye karşı dengeli yapıda olmalıdır.

- 4 adet tekerleği 2’si fren tertibatlı olmalı, Tekerlekler antistatik özellikte olmalıdır.

- Lamba gövdesi elektrostatik boyalı veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihaz tek kişi tarafından kolay taşınabilir olmalıdır.

- Koridor ve ameliyathane geçişlerine uygun ölçülerde olmalıdır.

- 220 Volt / 50 Hz AC şehir şebekesi ile çalışmalıdır.

- Elektriksel güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Topraklama korumasına sahip olmalıdır.

- Elektronik devreleri aşırı gerilim korumasına sahip olmalıdır.

- Tüm yüzeyler dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalı, 10 yıl yedek parça garantisi verilmelidir.

BELGELENDİRME

- Lamba dünya standartlarına uygun MDR ve FDA belgelerine kesinlikle sahip olmalıdır tekliflerde belirtilmelidir.

- ISO 13485 Belgesi sunulmalıdır.

- Teklif vericek firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Takip Sistemi (UTS) kaydı olmalı, Cihaz ithal ise UTS kaydı bulunmalı ve tekliflerde belirtilmelidir.