SEYYAR SPİRALLİ LED MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lamba, genel cerrahi, doğumhane, KBB, dermatoloji ve küçük cerrahi operasyonlarda kullanılabilecek türde tasarlanmış bir muayene lambası olmalıdır.

- Lamba başlığını tutan kol, 65 cm uzunluğunda ayarlanabilir, kolay hareket edebilen ve esnek yapıda bir kol olmalıdır.

- Lamba başlığında, enfraruj içermeyen ışık üretebilen, halojen lambadan uzun ömürlü, elektrik sarfiyatı daha az gelişmiş teknoloji ürünü LED’li ışık armatürü kullanılmalıdır.

- Lambanın renk dönüşüm indeks değeri en az 85 Ra olmalıdır

- Lamba başlığının üst kısmında ışığı açmak ve kapatmak için bir adet düğme olmalıdır. 6. Lambanın ışık şiddeti 30 cm için en az 30.000 lüks aydınlatma şiddetine sahip olmalıdır.

- Lambanın LED ömrü ortalama en az 50,000 saat olmalıdır.

- Lamba başlığı 360 derece hareket edebilir yapıda olmalıdır.

- Lamba, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC arası gerilim ve 50-60 Hz. frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile çalışmalıdır.

- Lambanın güç tüketimi en fazla 10 Watt olmalıdır.

- Lambanın gövde ile hareket ettirilmesi esnasında kolay devrilmemesi ve rahat taşınabilmesi için mobil standı 2’si kilitlenebilir 4 tekerlekli olmalıdır.

- Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.

- Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği ürünün adı ve markası yazılı olmalıdır.

ÜRÜN GÖRSELİ