IILED 700-700 ÇİFT BAŞLIKLI TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

-Lamba başlıklarının aydınlatma ölçüsü: 40.000 Lux - 170.000 Lux aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

-Renk Sıcaklığı 4300k - 5000k aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

-Aydınlatma Çapı: 600mm olmalıdır.

-Lambanın led ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.

-Çalışma Mesafesi: 500mm olmalıdır.

-Led dokunmatik panel ile parlaklık, renk sıcaklığı ve ENDO modu ayarlamalı yapılabilmelidir.

-Lambanın montaj yüksekliği minimum 2600mm olmalıdır.

-Lamba 110-240V; 50/60Hz şehir elektriği 24V dönüştürücü ile çalışmalıdır.

-Işık alanı: 12-30cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

-Yeni nesil tasarım ile ameliyathanedeki laminer hava akışına engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

-Renk İndeks (Ra) değeri minimum 95 olmalıdır.

-Montaj için gerekli mesafe minimum 280cm olmalıdır.

-Lamba başlık genişliği 700mm olmalıdır.