370 litre -86ºC ULTRA DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dik tip ve en az 370 litre olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı -55ºC ile -86ºC olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ekranı mikroişlemci kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın ekranı en az 4 veya 4.3 inch renkli TFT LCD Dokunmatik ekran olmalı ve aşağıdaki veriler anlık olarak izlenebilmelidir.

- Hücre sıcaklığı

- Set edilen sıcaklık

- Güncel tarih ve saat

- Elektrik kesintisi, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, prob arızası, kapı açık, sesli ve görsel alarm durumları

- Menüye erişimin yetkisiz kişilerce kullanımını engellemek için 4 haneli şifreye sahip olmalıdır ve kullanıcı ile yetkili servis personeli için şifreli bölümler ayrılmış olmalıdır.

- Cihazın dış kasası ve iç kabin arası en az 120 mm kalınlığında non-CFC poliüretan kaplı olmalıdır.

- Cihazın kapısında kolay kapanmayı sağlamak için özel kapı kolu tasarımı ile kilitlenebilir özellikte olmalıdır.

- Cihazın kapağı sızdırmazlık için silikonlu çift conta sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın üç adet alüminyum rafı olmalı ve üç bölmeden oluşmalıdır. Her bölmenin dış kapıdan başka kendine ait iç kapısı olmalıdır. Bu iç kapılarda ısıyı muhafaza etmek için en az 20mm kalınlığında poliüretan kaplı olmalıdır.

- Cihazın sessiz çalışan fanı ile kompresörler sürekli olarak soğutmalıdır.

- Cihazda kullanılan soğutucular non-CFC, non-HCFC, alev almayan ve piyasada bulunabilen cinste olmalıdır.

- Üründe çevreci R410a / R508b veya R404a / R508b gazları kullanılmalıdır.

- Sıcaklık kontrol edicisinin ve alarm sisteminin probları kabin içerisinde olmalıdır ve ürünün çalıştığı ortamdaki sıcaklığı da göstermelidir.

- İstenildiğinde cihazın performansının her raf için 3 noktadan alınmış sıcaklık ölçüm test rapor değerleri verilebilmelidir.

- Cihazın kolay hareket ettirebilmek için tabanında kilitlenebilen tekerlekleri olmalıdır. Ön iki tekerlek kilitlenerek sabitlenmelidir.

- Ekranda soğutmanın yapıldığını gösteren uyarı indikatörü olmalıdır.

- Cihazda son 10 yıla ait çalışmalar istenildiğinde harici bir USB belleğe kayıt aktarımı yapılabilmelidir.

- Cihazın mikroişlemcisi otomatik şarj özellikli pille çalışabilmelidir ve elektrik kesintisi durumunda pil, sıcaklık göstergesi ve alarm sistemini en az 48 saat süreyle besleyebilmelidir.

- Cihazın iç hücre yapısı paslanmaz çelik ve paslanmaz malzemeden yapılmış raf sistemli olmalıdır. Dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı çelik sac olmalıdır.

- Cihaz kaskad soğutma sistemine sahip olmalıdır ve soğutma çift kompresör ile sağlanmalıdır.

- Cihazın soğutma sistemi direct-freeze olmalıdır ve soğutma işlemi her rafta direkt olarak yapılmalıdır.

- Cihaz, 220V / 230V / 240V, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

- Cihazda çıktı alınabilecek termal yazıcı bulunmalıdır.

- Cihaz laboratuvar ve hastane oda koşullarında çalışmalıdır. (23 C & %55 nem)

- Cihazla birlikte İngilizce kullanım kılavuzu verilmelidir.

- İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi olmalıdır.

- Cihaz Akredite Kuruluş tarafından CE onaylı olmalıdır ve Tıbbı Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT’ye göre Sınıf 2A olmalıdır.